SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovém řízení s názvem:

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – část 1 – Mikrovlnný signální analyzátor“

| Mikrovlnný signální analyzátor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Kmitočtový rozsah | min. 10 Hz – 26 GHz |  |  |
| Interní analyzační šířka pásma | min. 1GHz |  |  |
| Konektory pro připojení externího frekvenčního extenderu | Ano |  |  |
| Maximální povolená vstupní úroveň signálu | min. +30 dBm |  |  |
| DANL @ 2 GHz bez předzesilovače | nejvýše -150 dBm (Hz) |  |  |
| SSB fázový šum (f = 1 GHz, carrier offset 100 Hz) | nejvýše -100 dBc (Hz) |  |  |
| SSB fázový šum (f = 1 GHz, carrier offset 10 kHz) | nejvýše -130 dBc (Hz) |  |  |
| Bod 1dB komprese vstupního směšovače @ 1 GHz až 26GHz | nejméně 3 dBm |  |  |
| Integrovaný dotykový displej s rozlišením | min. 1280 x 800 bodů |  |  |
| Integrovaný displej o úhlopříčce min. 12 palců | Ano |  |  |
| Předzesilovač s šířkou pásma min. 26 GHz a zesílením min 30dB v pásmu nad 3,6 GHz a zesílením min. 20dB do kmitočtu 3,6 GHz. | Ano |  |  |
| Příslušenství signálového analyzátoru: |  |  |  |
| 1) Adaptér na konektor 3,5 mm a měřicí kabel |  |  |  |
| Adaptér 50 Ohm pro připojení kabelu s konektorem 3,5 mm k signálovému analyzátoru. | Min. 1 ks |  |  |
| Měřicí kabel s konektory 3,5mm male/male min délky 0,8m | Min. 1 ks |  |  |
| Šířka pásma připojovacího RF kabelu | min. 26 GHz |  |  |
| 2) Diferenciální měřicí sonda |  |  |  |
| Diferenciální sonda včetně připojovacího adaptéru pro použití se signálový analyzátorem (pokud je nutný) s kmitočtovým rozsahem | min. 10 GHz |  |  |
| Sada adaptérů k diferenciální sondě pro připájení k měřené DPS s minimální šířkou pásma 10 GHz. | 1 ks |  |  |
| Adaptér do ruky k diferenciální sondě s minimální šířkou pásma 10 GHz. | 1 ks |  |  |
| Požadavky na zvláštní softwarové vybavení signálového analyzátoru: |  |  |  |
| Software pro analýzu FMCW radarů detekce a měření základních parametrů FMCW chirps (chirp rate, chirp length, linerity chirps) – trvalá licence | ANO |  |  |
| Software pro měření EMI (electomagnetická interference) detekce a měření základních parametrů EMI (quasi-peak detektor, CISPR-average detektor, RMS average detektor) – trvalá licence | ANO |  |  |