Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Vibrační stolice“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Požadovaný parametr“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá novou a nepoužitou vibrační stolici.

| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní název nabízeného stroje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Účastník nabízí |
| Minimální frekvenční rozsah | 5 až 3300 Hz | ANO / NE |  |
| Výkon SINE | min. 8 kN | ANO / NE |  |
| Výkon RANDOM | min. 8 kN | ANO / NE |  |
| Výkon SHOCK | min. 16 kN | ANO / NE |  |
| Rychlost SINE | min. 2,2 m/s | ANO / NE |  |
| Rychlost SHOCK | min. 2,2 m/s | ANO / NE |  |
| Zrychlení SINE | min. 1200 m/s2 | ANO / NE |  |
| Zrychlení RANDOM | min. 850 m/s2 rms | ANO / NE |  |
| Zrychlení SHOCK | min. 2000 m/s2 | ANO / NE |  |
| Výchylka | min. 51 mm pk-pk | ANO / NE |  |
| Zatížitelnost budiče vibrací | min. 200 kg | ANO / NE |  |
| Spotřeba el. energie | max. 16,5 kVA | ANO / NE |  |
| Průměr armatury | min. 190 mm | ANO / NE |  |
| Hmotnost armatury | max. 8 kg | ANO / NE |  |
| Závitové vložky armatury | závit M8 | ANO / NE |  |
| Způsob vedení armatury | odvalováním | ANO / NE |  |
| Termo bariéra armatury | integrovaná v budiči, bez nutnosti montáže | ANO / NE |  |
| Konstrukce vrchního krytu budiče | taková, aby umožnila připojení dna vibrační klimatické komory bez nutnosti montáže termo bariéry | ANO / NE |  |
| Průměr vrchního krytu budiče vibrací pro spojení s klimatickou komoru | max. 565 mm | ANO / NE |  |
| Rozměry budiče vibrací (VxŠxH) | max. 910 x 1100 x 600 | ANO / NE |  |
| Systém měření nulové pozice armatury | indukční | ANO / NE |  |
| Vyrovnávání armatury do nulové pozice po upevnění zkušebního vzorku / head expanderu | automatické | ANO / NE |  |
| Systém tlumení přenosu vibrací do podlahy | vzduchové pružiny | ANO / NE |  |
| Chlazení | Požadováno, vzduchem | ANO / NE |  |
| Chladící ventilátor budiče | vč. tlumiče hluku, venkovní umístění na střeše budovy ve vzdálenosti do 10m od budiče. | ANO / NE |  |
| Délka propojovací kabeláže mezi zesilovačem a budičem vibrací | min. 5m | ANO / NE |  |
| Head Expander | požadováno | ANO / NE |  |
| Velikost upínací plochy Head Expanderu | 800 x 800 mm | ANO / NE |  |
| Materiál Head Expanderu | aluminium | ANO / NE |  |
| Frekvenční rozsah Head Expanderu | 0 až 1000 Hz | ANO / NE |  |
| Upínací rastr Head Expanderu | 100 mm, závit M8 | ANO / NE |  |
| Řídící systém součástí dodávky vibračního systému | požadováno | ANO / NE |  |
| Minimální počet vstupních kanálů | 4 | ANO / NE |  |
| Kompatibilita vstupů Charge, Voltage, IEPE | požadováno | ANO / NE |  |
| Podpora konektivity TEDS | požadováno | ANO / NE |  |
| Minimální počet výstupních kanálů | 4 | ANO / NE |  |
| Minimální vzorkovací frekvence | 100 kHz | ANO / NE |  |
| Rozlišení A/D a D/A převodníku pro vstupní i výstupní kanály | 32 bit | ANO / NE |  |
| Minimální dynamický rozsah převodníku | 100 dB | ANO / NE |  |
| Komunikační rozhraní | Ethernet | ANO / NE |  |
| Řídící SW testovacích profilů | SINE, RANDOM | ANO / NE |  |
| Možnost přednastavených zkoušek dle zkušebních norem | požadováno | ANO / NE |  |
| Počet akcelerometrů | 4 ks | ANO / NE |  |
| Citlivost akcelerometrů | 10 mV/g | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah akcelerometrů | -55 °C až +120 °C | ANO / NE |  |
| Frekvenční rozsah akcelerometrů | 1 až 11 000 Hz | ANO / NE |  |
| Kabely akcelerometrů | požadováno | ANO / NE |  |
| Délka kabelu akcelerometrů | min. 3m | ANO / NE |  |
| Hmotnost budiče vibrací | max. 1000 kg | ANO / NE |  |
| Prohlášení o shodě EC/EU | požadováno | ANO / NE |  |
| Generování testovacích protokolů | Automatické | ANO / NE |  |
| Návod k použití | požadováno | ANO / NE |  |
| Schéma systému | požadováno | ANO / NE |  |
| Zaškolení obsluhy | Požadováno zaškolení v místě instalace zařízení | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele