Specifikace předmětu plnění

„Vývojové a inovační centrum elektrických přístrojů a rozvaděčů – vrcholový voltmetr VVN zkušebny“

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| 2 měřící kanály | ANO |  |
| rozsah kanálů | Min. +- 10Vpeak +- 2kVpeak (bez přídavných převodníků) |  |
| typ konektoru | LEMO 4S |  |
| přepěťová ochrana | min. +-2,5 kVpeak |  |
| vzorkování | min. 100MS/s |  |
| rozlišení | min. 10 bit |  |
| Přesnost – vrcholové hodnoty a časové parametry LI, SI, LIC | min. +-3% |  |
| provozní teplota | rozsah min. 5C - 45C |  |
| rozměry | max. 50 x 40 x 30 cm |  |
| hmotnost | max. 15kg |  |
| napájení | síťové |  |
| stolní PC, specifikace: procesorem o výkonu minimálně 8000 bodů v programu Passmark CPU MARK (https://www.cpubenchmark.net), grafickou kartou/čipem minimálně o výkonu 1100 bodů v programu Videocard Benchmarks (https://www.videocardbenchmark.net), minimálně 8GB RAM, pevným diskem typu SSD - minimální velikost 120GB, displej minimálně o velikosti úhlopříčky 24", rozlišení minimálně FullHD (1920x1080), poměr stran 16:9, matný, operačním systémem Windows Professional minimálně ve verzi 8.1 (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |
| přípravek k uchycení analyzátoru k podstavě stávajícího vn děliče (pokud je zapotřebí) | ANO |  |
| Vyhodnocovací software s volnou licencí kompatibilní s Windows minimálně verze 7 (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |
| kabel k propojení analyzátoru a děliče s konektory LEMO 4S – LEMO 4S | ANO |  |
| kalibrace celého měřícího systému v místě instalace (analyzátor, vn dělič a kabel) | ANO |  |