Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Vybudování školicího střediska společnosti IMT Technologies & Solutions s.r.o. – dodávka rentgenu"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého rentgenu, blíže specifikovaného níže.

| Rentgen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Obecné požadavky |  |  |  |
| Zařízení pro 2D a 3D rentgenovou inspekci vícevrstvých DPS, součástek, spínačů, sensorů, mechanických dílů apod. | ANO | ANO / NE |  |
| Půdorys stroje | Max. 1650 x 1400 mm | ANO / NE |  |
| Hmotnost stroje | Max. 2200 kg | ANO / NE |  |
| Velikost inspekční oblasti | Min. 460 x 410 mm | ANO / NE |  |
| Maximální hmotnost vzorku | Min. 4 kg | ANO / NE |  |
| Manipulátory |  |  |  |
| Pohyblivost alespoň v 5 osách: X, Y, Z pro trubici, rotace v rovině XY, naklápění detektoru (tilting) a 360°rotace vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| RTG trubice |  |  |  |
| Otevřená trubice s příkonem alespoň 160kV | ANO | ANO / NE |  |
| Submikrofokální trubice s alespoň dvěma fokusačními cívkami | ANO | ANO / NE |  |
| Měření intensity RTG záření pro zachování stability obrazu | ANO | ANO / NE |  |
| Vyzářený výkon RTG záření | Min. 5W při zachování rozlišení ~ 1,5 um (focal spot 3um) | ANO / NE |  |
| Terčík trubice vybaven speciálním povrchem absorbující teplotní ztráty (diamant či podobný materiál) | ANO | ANO / NE |  |
| Detektor |  |  |  |
| Digitální detektor s 16bitovou hloubkou šedé škály | ANO | ANO / NE |  |
| Rozlišení | Min. 1 MPx | ANO / NE |  |
| Naklápění detektoru v úhlu +/-70° (celkem 140°) | ANO | ANO / NE |  |
| Geometrické zvětšení | Min. 2000x | ANO / NE |  |
| Rozlišení < 1 μm doložené měřením na JIMA masce | ANO | ANO / NE |  |
| Přehledové zobrazení vzorku s vyznačením inspekční pozice a s možností rychlé navigace | ANO | ANO / NE |  |
| Čtení čárových kódů a jejich využití pro reporting | ANO | ANO / NE |  |
| Zpracování obrazu |  |  |  |
| 16-tibitová šedá škála v reálném čase | ANO | ANO / NE |  |
| Automatická kalkulace vzduchových bublin (voidů) | ANO | ANO / NE |  |
| Automatická analýza spojů BGA pouzder | ANO | ANO / NE |  |
| Tvorba inspekčních reportů | ANO | ANO / NE |  |
| Funkce pro vylepšení obrazu (jas, kontrast, ostrost, gama korekce, zvýraznění hran, auto-focus, apod.) | ANO | ANO / NE |  |
| Ovládací PC pro stroj i samostatný workstation pro CT s operačním systémem | ANO | ANO / NE |  |
| CT modul |  |  |  |
| Speciální stůl pro fixaci a rotaci vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| CT Rekonstrukční a vizualizační SW s možností měření | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost selektivního CT (VOI) | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost rychlého vytvoření CT obrazu a 3D modelu v čase méně jak 5 minut | ANO | ANO / NE |  |
| Ostatní |  |  |  |
| 6-tá osa manipulátoru – nezávislý pohyb detektoru v ose Z. Možnost přiblížení nebo oddálení detektoru vůči RTG trubici | ANO | ANO / NE |  |
| Uložení inspekčního stolu na vzduchovém polštáři (kompenzace otřesů stolu pomocí vzduchových tlumičů) | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele