Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Utěsněná komora pro měření emisí uhlovodíků“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Požadovaný parametr“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá novou a nepoužitou utěsněnou komoru pro měření emisí uhlovodíků.

| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní název nabízeného stroje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Účastník nabízí |
| Zařízení musí být schopno provádět tyto testovací metody: | Jednodenní, dvoudenní a třídenní měření emisí uhlovodíků s různými možnostmi nastavení teplotních profilů. (např. CARB/EPA LEV3, EU6d, China6) | ANO / NE |  |
|  | Měření permeace uhlovodíků u dílů umístěných v microSHED komorách pro různé teplotní profily. | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah tepelné komory | Min. rozsah 15 – 50°C | ANO / NE |  |
| Míchání vzduch v tepelné komoře | Dle US CAR LEV3 BETP | ANO / NE |  |
| Měření teploty v teplené komoře | Dle US CAR LEV3 BETP | ANO / NE |  |
| Konstrukce zařízení | Hlavní teplotní komora se třemi microSHED. Hlavní komora zamýšlena pouze jako tepelná komora bez měření emisí. MicroSHED umístěny na kolečkách pro snadnější manipulaci. | ANO / NE |  |
| Konstrukční materiál tepelné komory a microSHED | Stěny z nerezu. Ostatní materiály schválené pro testování emisí. | ANO / NE |  |
| Velikost tepelné komory Odhadovaná vnitřní velikost (2560mm x 4570mm x 2550 mm) | Komora musí být navržena pro umístění: Tří microSHED s vnitřními rozměry 900mm x 900mm x 920mm (š x d x v) umístěných podél jedné strany komory. Tří palivových nádrží s vnějšími rozměry 860mm x 1380mm x 550mm. (š x d x v). Palivové nádrže budou umístěny na dvoupatrovém vozíku. Dvě nádrže na spodním patře a jedna nádrž na horním patře. Vozík bude umístěn podél protilehlé strany komory. | ANO / NE |  |
| Přístup do tepelné komory | Přístup s možností vejít do komory a nájezdovou rampou pro vozík. | ANO / NE |  |
| FID | Tři oddělené FID. Jeden pro každou microSHED. | ANO / NE |  |
| FID kalibrace | automatická | ANO / NE |  |
| Zadržení / Ověření | Automatický program s vestavěným vstřikováním propanu | ANO / NE |  |
| Čištění komory | Vestavěný program s „bake off“ teplotou 50°C | ANO / NE |  |
| Test těsnosti | Automatický pro každou microSHED | ANO / NE |  |
| Prohlášení o shodě EC/EU | požadováno | ANO / NE |  |
| Prohlášení o shodě ATEX | požadováno | ANO / NE |  |
| Frekvence záznamu dat | 1 Hz | ANO / NE |  |
| Generování testovacích protokolů | automatické | ANO / NE |  |
| Vzdálený přístup | požadován | ANO / NE |  |
| Návod k použití | požadován | ANO / NE |  |
| Schéma systému | požadováno | ANO / NE |  |
| Zaškolení obsluhy | Požadováno zaškolení v místě instalace zařízení | ANO / NE |  |
| Testování pro ověření funkčnosti zařízení | Požadováno v místě instalace | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele