Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Stanice pro cyklické plnění kanystrů butanem a benzínem“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Požadovaný parametr“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá novou a nepoužitou stanici pro cyklické plnění kanystrů butanem a benzínem.

| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní název nabízeného stroje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Účastník nabízí |
| Počet stanic pro plnění kanystrů | 3 | ANO / NE |  |
| Počet vah v jedné stanici | 2 (jedna stanice pro testovaný a jedna pro referenční kanystr) | ANO / NE |  |
| Velikost prostoru váhy | Musí pojmout kanystr o max. velikosti 500x500x500mm s dostatečným prostorem pro připojení. | ANO / NE |  |
| Konstrukce zařízení | Stanice pro plnění kanystrů budou umístěny podél jedné strany stěny a vybavení pro generování výparů na opačné straně stěny. Stanice pro plnění kanystrů budou skrze stěnu propojeny s vybavením pro generování výparů. Propojení musí být co nejkratší. | ANO / NE |  |
| Rozsah průtoku butanu (každá stanice) | Do 100 g/h | ANO / NE |  |
| Průtok dusíku | Musí být udržována koncentrace 50:50 ± 15% s butanem nebo benzínem. | ANO / NE |  |
| Normální rozsah průtoku benzínových výparů (každá stanice) | Do 200 g/h | ANO / NE |  |
| ORVR rozsah průtoku benzínových výparů (každá stanice) | Do 3600 g/h | ANO / NE |  |
| Rozsah průtoku vzduchu pro čištění kanystru (purge air) (každá stanice) | Do 100 slpm. Průtok musí být generován vakuovou pumpou. | ANO / NE |  |
| Metoda generování výparů | Dusíkem a/nebo teplem | ANO / NE |  |
| Automatická výměna paliva | Požadována | ANO / NE |  |
| Připojení | 200L barel pro nové a použité palivo. Transferové pumpy a měření výšky hladiny součástí nabídky. | ANO / NE |  |
| Testy musí být v souladu s následujícími předpisy: |  |  |  |
| CARB | California Evaporative Emission Standards and Test Procedures for 2001 and subsequent Model Motor Vehicles, Issue 05.08.1999 – last amendment October 17, 2007 | ANO / NE |  |
| EPA | Code of Federal Regulations 40 Part 86, Issue 2014 | ANO / NE |  |
| EU | Annex to the Commission Regulation xxx/2016 amending Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards the methodology for the determination for evaporative emission (Type 4 test) | ANO / NE |  |
| China 6 | GB18352.6—2016, Annex I | ANO / NE |  |
| Zařízení musí být schopno provádět tyto testovací metody: |  |  |  |
| Purge only |  | ANO / NE |  |
| Working Capacity Determination (breakthrough) | CARB Part III D 3.3.7(a) EPA §86.132-96(j)(1) | ANO / NE |  |
| Pre-Conditioning and stabilization | CARB Part III D 3.3.4 EPA §86.132-96(h)(1) | ANO / NE |  |
| Canister Aging/ Canister WC Determination | EU6 | ANO / NE |  |
| GWC |  | ANO / NE |  |
| China BWC | China 6 | ANO / NE |  |
| Leak Check |  | ANO / NE |  |
| Možnost naprogramovat dodatečné testovací procedury | Požadována | ANO / NE |  |
| Kontrola vlhkosti vzduchu pro čištění kanystru (purge air) | 50 ± 25 grain vody na libru suchého vzduchu nebo 7.13 gramů vody na kilogram vzduchu, což odpovídá relativní vlhkosti 50% při 21°C s tolerancí od 25 do 75% při 21°C | ANO / NE |  |
| Dynamický průtok vzduchu pro čištění kanystru | Požadován | ANO / NE |  |
| Teplota vzduchu pro čištění kanystru | Do 100F (38°C) | ANO / NE |  |
| Měření teploty vzduchu pro čištění kanystru | Teplota měřena v blízkosti vstupu do kanystru pro zajištění správné teploty v průběhu testu. | ANO / NE |  |
| Nezávislý LEL sensor pro monitoring úniku plynů | Požadován | ANO / NE |  |
| Počítač a řídící software | Požadován | ANO / NE |  |
| Opakovatelnost měření BWC provedený v místě dodání. 13 cyclů BWC při 15 g/h a 40 g/h s použitím 1L kanystru s přibližnou pracovní kapacitou 60g. | MFC a váhy musí korelovat v rámci 2 gramů po stabilizaci. Stanice vůči stanici musí korelovat také v rámci 2 gramů. | ANO / NE |  |
| Opakovatelnost měření GWC provedený v místě dodání. 13 cyclů BWC při 15 g/h a 40 g/h s použitím 1L kanystru s přibližnou pracovní kapacitou 60g. | MFC a váhy musí korelovat v rámci 2 gramů po stabilizaci. Stanice vůči stanici musí korelovat také v rámci 2 gramů. | ANO / NE |  |
| Prohlášení o shodě EC/EU | Požadováno | ANO / NE |  |
| Prohlášení o shodě ATEX | Požadováno. Zařízení bude provozováno v prostoru deklarovaném jako non-hazard. | ANO / NE |  |
| Frekvence záznamu dat | 1 Hz | ANO / NE |  |
| Generování testovacích protokolů | Automatické | ANO / NE |  |
| Vzdálený přístup | Požadován | ANO / NE |  |
| Návod k použití | Požadován | ANO / NE |  |
| Schéma systému | Požadováno | ANO / NE |  |
| Zaškolení obsluhy | Požadováno zaškolení v místě instalace zařezaní | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele