Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Klimatická komora“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Požadovaný parametr“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá novou a nepoužitou Klimatickou komoru.

| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní název nabízeného stroje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Účastník nabízí |
| Vnější rozměry komory (VxŠxH) | max. 2100x1200x2000 mm | ANO / NE |  |
| Objem zkušebního prostoru | min. 500 litrů | ANO / NE |  |
| Rozměry zkušebního prostoru (VxŠxH) | min. 900x800x700 mm | ANO / NE |  |
| Konstrukce zkušebního prostoru | Svařený z nerezové oceli | ANO / NE |  |
| Rozsah testovací teploty | min. -40 °C až + 180 °C | ANO / NE |  |
| Rychlost změny teploty chlazení (dle normy IEC 60068-3-5) | min 3 K/min | ANO / NE |  |
| Rychlost změny teploty ohřevu (dle normy IEC 60068-3-5) | min. 4 K/min | ANO / NE |  |
| Teplotní odchylka v čase | max +- 0,5 K | ANO / NE |  |
| Průhledové okno ve dveřích | požadováno | ANO / NE |  |
| Osvětlení zkušebního prostoru | požadováno | ANO / NE |  |
| Průchody zkušebním prostorem | min. 2x Ø 50 mm vč. zátek pro utěsnění průchodů | ANO / NE |  |
| Použité chladivo musí splňovat nařízení ES č.517/2014 a všechny chladící okruhy musí mít chladivo s nižší hodnotou než 2500 GWP | požadováno | ANO / NE |  |
| Software na PC pro dálkové ovládání komory (spouštění a vypínání komory, možnost vytváření teplotních a vlhkostních profilů, monitor běhu komor, archivaci výsledků). | požadováno | ANO / NE |  |
| Rozhraní | Ethernet, USB | ANO / NE |  |
| Bezpotenciálové kontakty pro vypnutí zkušebního vzorku | min. 4ks, 24V a 0,5A | ANO / NE |  |
| Digitální vstupy a digitální výstupy pro řízení zkušebních vzorků | min. 4 vstupy a 4 výstupy | ANO / NE |  |
| Teplotní ochrana vzorku nezávislým teplotním snímačem (dle EN 60 519-2) | požadováno | ANO / NE |  |
| Příkon | max. 10 kW | ANO / NE |  |
| Hlučnost ve vzdálenosti 1m dle ISO 11201 | max. 65 dB | ANO / NE |  |
| Hmotnost | max. 1000 kg | ANO / NE |  |
| Akreditovaná kalibrace teploty dle ČSN EN ISO/IEC 17025 ve 2 bodech po zprovoznění na místě vč. vystavení kalibračního protokolu | požadováno | ANO / NE |  |
| Prohlášení o shodě EC/EU | požadováno | ANO / NE |  |
| Návod k použití | požadováno | ANO / NE |  |
| Schéma systému | požadováno | ANO / NE |  |
| Zaškolení obsluhy | Požadováno zaškolení v místě instalace zařízaní | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele