Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Zdokonalení postupu výroby a výrobků ve společnosti

VIRA CHEMimp s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého UPLC MS chromatografu.

| Kapalinový chromatograf s kvartérní pumpou, autosamplerem, CCT, DAD detektorem, ISQ detektorem s HESI a APCI ionizací, softwarem pro vyhodnocení dat a dalším příslušenstvím |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní název nabízeného stroje) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Kapalinový chromatograf s kvartérní pumpou, autosamplerem, CCT, DAD detektorem, ISQ detektorem s HESI a APCI ionizací, softwarem pro vyhodnocení dat | ANO | ANO / NE |  |
| Požadavky na MS detektor: |  |  |  |
| MS detektor typu ISQ | ANO | ANO / NE |  |
| Duální ortogonální design elektrospreje s optimalizovanou polohou sondy a nastavitelným napětím zdroje | ANO | ANO / NE |  |
| Ionizace na principu Heated Electrospray Ionization (HESI) a/nebo Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) | ANO | ANO / NE |  |
| Kompatibilní s HPLC, UHPLC | ANO | ANO / NE |  |
| Pro průtoky do 2 ml/min | ANO | ANO / NE |  |
| Automaticky optimalizovaný Full Scan, SIM (Single Ion Measurement) a simultání Full Scan/SIM s m/z 10–2000 s jednotkovým hmotnostním rozlišením s přesností ≤ ± 0,1 Da | ANO | ANO / NE |  |
| skenovací rychlost až 20 000 Da/s | ANO | ANO / NE |  |
| Vestavěný referenční standard pro automatickou kalibraci přístroje | ANO | ANO / NE |  |
| vakuový systém: turbo molekulární pumpa a olejová rotační vývěva | ANO | ANO / NE |  |
| Detektor - Detekční systém s mimoosou dynodou, diskrétním dynodovým elektronovým multiplikátorem a elektrometrem; Digitální dynamický rozsah ≥ 107 | ANO | ANO / NE |  |
| Plná integrace se softwarem Thermo Scientific™ Chromeleon™* Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu zajištění kompatibility se současným provozem. Dodavatel může nabídnout i jiné kvalitativně rovnocenné řešení za podmínky zajištění bezvadné kompatibility. | ANO | ANO / NE |  |
| Požadavky na UHPLC: |  |  |  |
| Veškeré kapilární spojení pomocí viperů. | ANO | ANO / NE |  |
| Držák na roztoky mobilních fází | ANO | ANO / NE |  |
| Kvartérní gradientová pumpa se zabudovaným degaserem, elektronicky řízená | ANO | ANO / NE |  |
| Tlakový rozsah do 1 034 barů a to i při průtoku do 5 ml/min; | ANO | ANO / NE |  |
| Průtok 1 – 8 000 l/min, nastavitelný v krocích 1 μl/min | ANO | ANO / NE |  |
| přesnost nastavení průtoku +/- 0,1 % | ANO | ANO / NE |  |
| opakovatelnost průtokové rychlosti <0,05% RSD | ANO | ANO / NE |  |
| Degaser | ANO | ANO / NE |  |
| nastavení optimální kompresibility dle složení mobilní fáze | ANO | ANO / NE |  |
| senzor úniku mobilní fáze; možnost použití mobilní fáze v rozmezí pH 2-12 | ANO | ANO / NE |  |
| biokompatibilní | ANO | ANO / NE |  |
| Požadavky na autosampler: |  |  |  |
| autosampler s maximální přesností vstřikování díky technologii SmartInject a s velmi vysokou kapacitou vzorků | ANO | ANO / NE |  |
| termostatování vzorků v rozmezí 4 ž 40°C (23 °C pod teplotu okolí) | ANO | ANO / NE |  |
| kapacita 4x54 1,5 ml vialek, 4x96 1,2 ml vialek, 4x16 4 ml vialek, 4x9 10 ml vialek, 4 mikrotitrační destičky (96 nebo 384 jamek) a jejich libovolné kombinace | ANO | ANO / NE |  |
| objem nástřiku 0,01 – 25 ul s možností rozšíření až na 100 ul | ANO | ANO / NE |  |
| přenos (carry over) nástřiku nástřiku s cafeinem jako testovací látkou <0,002 | ANO | ANO / NE |  |
| opakovatelnost objemu nástřiku <0,25% RSD (1 μl; cafein ve vodě) | ANO | ANO / NE |  |
| přesnost nástřiku ±0.5% při nástřiku 10 ul vody | ANO | ANO / NE |  |
| doba nástřikového cyklu méně než 8 s | ANO | ANO / NE |  |
| tlakový rozsah až do 1 034 bar | ANO | ANO / NE |  |
| senzor úniku mobilní fáze; možnost použití mobilní fáze v rozmezí pH 2-12 | ANO | ANO / NE |  |
| biokompatibilní | ANO | ANO / NE |  |
| Požadavky na termostat kolon: |  |  |  |
| termostat kolon s termostatováním v rozsahu 5 °C až 120 °C (18 °C pod teplotu okolí) nastavitelné po 0,1 °C s přesností +/- 0,5 % a se stabilitou +/- 0,05 % | ANO | ANO / NE |  |
| umístění 2 kolon s maximální délkou 300 mm a přepínacích ventilů | ANO | ANO / NE |  |
| termostatování kolon ve dvou módech (still air, forced air) | ANO | ANO / NE |  |
| možnost umístění až 3 termostatů kolon v jedné sestavě | ANO | ANO / NE |  |
| tlakový rozsah minimálně 1 034 bar | ANO | ANO / NE |  |
| senzor úniku mobilní fáze; možnost použití mobilní fáze v rozmezí pH 2-12 | ANO | ANO / NE |  |
| biokompatibilní | ANO | ANO / NE |  |
| Požadavky na detektor typu DAD: |  |  |  |
| rozsah vlnových délek 190 - 800 nm, 1024 diod | ANO | ANO / NE |  |
| rychlost sběru dat 250 Hz | ANO | ANO / NE |  |
| opakovatelnost nastavení vln.délky ±0,1nm přesnost nastavení vlnové délky +/- 1 nm | ANO | ANO / NE |  |
| deuteriová a wolframová lampa | ANO | ANO / NE |  |
| šum detektoru nižší než ± 6 AU při 254nm | ANO | ANO / NE |  |
| drift detektoru <1 mAU/h při 254nm | ANO | ANO / NE |  |
| linearita lepší než 5% při 2,2 AU | ANO | ANO / NE |  |
| minimální počet signálu kanálu 10 | ANO | ANO / NE |  |
| možnost sběru 3D spekter | ANO | ANO / NE |  |
| senzor úniku mobilní fáze součástí | ANO | ANO / NE |  |
| analytická cela o objemu 13 μl s optickou dráhou 10 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Požadavky pro data akviziční software: |  |  |  |
| data akviziční software umožňující řízení celé HPLC sestavy, sběr měřených dat a jejich zpracování/vyhodnocení včetně možnosti sběru a vyhodnocení dat z MS detektoru | ANO | ANO / NE |  |
| připojení jednoho systému a jednoho přístupu s možností rozšíření | ANO | ANO / NE |  |
| kontrola HPLC, GC, IC, včetně MS detektorů | ANO | ANO / NE |  |
| splňuje požadavky směrnice FDA CFR 21, část 11 a Data Integrity principů | ANO | ANO / NE |  |
| kvalifikace všech částí dodaného softwaru v rozsahu IQ / OQ při instalaci | ANO | ANO / NE |  |
| audit trail, verzování metod, tvorba skupin uživatelů dle nastavených oprávnění | ANO | ANO / NE |  |
| možnost tvorby reportů s využitím uživatelských výpočtů | ANO | ANO / NE |  |
| možnost zpracování starších dat z jiných přístrojů (formát AnDl, Atlas, GAML, ChemStation Data) | ANO | ANO / NE |  |
| tvorba vlastních uživatelských formátů reportů; možnost exportu naměřených dat do prostředí MS Office | ANO | ANO / NE |  |
| Požadavky na PC příslušenství: |  |  |  |
| LCD 24“ | ANO | ANO / NE |  |
| procesor 3 GHz Quad Core i7* * Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu vymezení kvalitativního standardu. Dodavatel však může nabídnout jakékoli jiné kvalitativně rovnocenné řešení. | ANO | ANO / NE |  |
| RAM 32 GB | ANO | ANO / NE |  |
| SSD disk systémový 1TB + HDD/SSD záložní 1 TB | ANO | ANO / NE |  |
| 2xLAN, 3x USB, DVD | ANO | ANO / NE |  |
| Klávesnice, myš | ANO | ANO / NE |  |
| MS Windows 10 Enterprise LTSC 2019 EN 64 bit* Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu vymezení kvalitativního standardu. Dodavatel však může nabídnout jakékoli jiné kvalitativně rovnocenné řešení. | ANO | ANO / NE |  |
| Kvalifikace: |  |  |  |
| Celý systém bude kvalifikován IQ/OQ + PM/PQ kvalifikací | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele