Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Zdokonalení postupu výroby a výrobků ve společnosti

VIRA CHEMimp s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého GC chromatografu.

| Plynový chromatograf s SSL injektorem, detektorem FID a příslušenstvím. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní název nabízeného stroje) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Požadavky pro plynový chromatograf: |  |  |  |
| Plně dvoukanálový plynový chromatograf s uživatelsky vyjímatelnými nástřikovými a detektorovými moduly | ANO | ANO / NE |  |
| Teplota termostatovaného kolonového prostoru až do 450 °C, rychlost nárůstu teploty až 125°C/min, ochlazení ze 450 °C na 50 °C za méně než 4 minuty | ANO | ANO / NE |  |
| Nastavení tlaku do 1000 kPa s přesností 0,01 kPa | ANO | ANO / NE |  |
| Požadavky na SSL nástřikový modul: |  |  |  |
| Split/splitless nástřik s teplotou až do 400 °C | ANO | ANO / NE |  |
| Splitový poměr až 10000:1 | ANO | ANO / NE |  |
| modulární nástřikový systém (uživatelská možnost vyjmutí a nahrazení nástřikového modulu za jiný SSL nebo PTV) | ANO | ANO / NE |  |
| Požadavky na FID detektor: | ANO | ANO / NE |  |
| Plamenově ionizační detektor (FID) s řízenou teplotou až do 450 °C | ANO | ANO / NE |  |
| Rychlost sběru dat až 600 Hz | ANO | ANO / NE |  |
| MDL: <1,2 pg C/s | ANO | ANO / NE |  |
| Citlivost >0,03 Coulombs/gC | ANO | ANO / NE |  |
| Lineární dynamický rozsah >107 | ANO | ANO / NE |  |
| Modulární detektorový systém (uživatelská možnost vyjmutí a nahrazení detektorového modulu za jiný FID, ECD, TCD apod.) | ANO | ANO / NE |  |
| Požadavky na data akviziční software: |  |  |  |
| data akviziční software umožňující řízení celé sestavy, sběr měřených dat a jejich zpracování/vyhodnocení včetně možnosti sběru a vyhodnocení dat z MS detektoru | ANO | ANO / NE |  |
| připojení jednoho systému a jednoho přístupu s možností rozšíření | ANO | ANO / NE |  |
| kontrola HPLC, GC, IC, včetně MS detektorů | ANO | ANO / NE |  |
| splňuje požadavky směrnice FDA CFR 21, část 11 a Data Integrity principů | ANO | ANO / NE |  |
| kvalifikace všech částí dodaného softwaru v rozsahu IQ / OQ při instalaci | ANO | ANO / NE |  |
| audit trail, verzování metod, tvorba skupin uživatelů dle nastavených oprávnění | ANO | ANO / NE |  |
| možnost tvorby reportů s využitím uživatelských výpočtů | ANO | ANO / NE |  |
| možnost zpracování starších dat z jiných přístrojů (formát AnDl, Atlas, GAML, ChemStation Data) | ANO | ANO / NE |  |
| tvorba vlastních uživatelských formátů reportů; možnost exportu naměřených dat do prostředí MS Office* zadavatel uvádí obchodní název z důvodu zajištění kompatibility se současným provozem zadavatele. | ANO | ANO / NE |  |
| Požadavky na PC: |  |  |  |
| LCD 24“ | ANO | ANO / NE |  |
| procesor 3 GHz Quad Core i7* Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu vymezení kvalitativního standardu. Dodavatel však může nabídnout jakékoli jiné kvalitativně rovnocenné řešení. | ANO | ANO / NE |  |
| RAM 32 GB | ANO | ANO / NE |  |
| SSD disk systémový 1TB + HDD/SSD záložní 1 TB | ANO | ANO / NE |  |
| 3xLAN, 3x USB, DVD | ANO | ANO / NE |  |
| Klávesnice, myš | ANO | ANO / NE |  |
| MS Windows 10 Enterprise LTSC 2019 EN 64 bit* Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu vymezení kvalitativního standardu. Dodavatel však může nabídnout jakékoli jiné kvalitativně rovnocenné řešení. | ANO | ANO / NE |  |
| Celý systém bude kvalifikován IQ/OQ. | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele