## Část 1
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. – pořízení vybavení pro týdenní stacionář v Plzni – Část 1 – Lůžka
Položka | Specifikace | ks | jed. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
Pasivní antidekubitní matrace na 4. stupeň rizika | • Jádro se 3 vrstvami, s podélnými i příčnými průřezy pro lepší cirkulaci vzduchu. • Výška matrace min. 15 cm. • Matrace má alespoň 7 zón. • Na obale je vyznačena horní strana matrace. • Lze použít pro pacienty 0–150 kg. • Určeno pro prevenci a léčbu dekubitů až do 4. stupně. • Splňuje všechny normy podle MDR 2017/745. • Matrace byla klinicky testována. • Doložení může být v podobě akreditovaného zkušebního protokolu s výrokem o shodě nebo certifikátu od akreditovaného certifikačního orgánu pro výrobky • Obal matrace je vyroben z PES s PU zátěrem o hustotě min 180 g/m2. • Švy obalu jsou ultrazvukově svařované. • Obal má zip po celém obvodu matrace, zip je krytý. • Stupeň ohnivzdornosti CRIB 5. • Požadovaný rozměr matrace d x š x v cm 200 x 90 x 15 cm s tolerancí dle DIN EN ISO 1334 • Tlak, kterým působí matrace na 80 kg klienta, je <13 mm/Hg, při maximálním zatížení, tzn. 150 kg je tlak <20 mm/Hg. • Základní vrstva má hustotu pěny min. 32 kg/m3 a odpor proti stlačení 4 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). Výška vrstvy je 5 cm. • Prostřední vrstva má hustotu pěny min. 35 kg/m3 a odpor proti stlačení 3,3 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). Výška vrstvy je 6 cm. • Horní vrstva má hustotu pěny min. 32 kg/m3 a odpor proti stlačení 3 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). Výška vrstvy je 4 cm. • Matrace má boční zpevněné okraje pro lepší vstávání. Hustota pěny na okrajích je min. 35 kg/m3 a odpor proti stlačení 5,5 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). Šířka zpevněného okraje je 5 cm | 16 | 0 | 0 | 0
Aktivní antidekubitní matrace | • Pro prevenci a léčbu dekubitů 4. stupně dle EPUAP • Nosnost minimálně 200 kg • Kompletní náhrada matrace, nikoliv podložka • Pěnové jádro ze studené pěny • Velikost 85 x 200 cm případně 90 x 200 cm • Maximální výška matrace 16 cm • Dynamický režim • Pulsní režim pro snížení špičkových tlaků v matraci • Režim kontinuálně nízkého tlaku CLP • Pečovatelský režim • Možnost volby délky alternujícího (dynamického) cyklu, výběr minimálně ze 4 různých nastavení • Funkce pro odlehčení pat • Samostatně vyměnitelné vzduchové válce – cely • Multifunkční vnitřní potah • Automatické nastavení režimu pro polohu pacienta v sedě – bez nutnosti nastavení funkce personálem • Transportní režim s udržením tlaku matrace bez napájení po dobu min. 12 hodin • Provoz kompresoru bezpečným nízkým napětím pomocí adaptéru, nikoliv přímo 230 V • Zcela automatické nastavení hodnot tlaku v matraci – bez nutnosti zadávání hmotnosti ležící osoby personálem • Voděodolný a paropropustný, pružný potah s krytým zipem, samostatně vyměnitelné díly potahu jako příslušenství, možnost praní na 95 °C • Hlučnost kompresoru z pozice obsluhy max. 22 dBA | 2 | 0 | 0 | 0
Polohovací pečovatelské lůžko elektrické | • Pečovatelské lůžko dle EU 2017/745 • Čtyřdílná ložná plocha tvořena kovovými lamely o šířce min 90 mm • Vnější šířka konstrukce lůžka max. 105 cm, Rozsah nastavení výšky roštu 26-80 cm • Autoregrese, poodstoupení zádového dílu minimálně o 13 cm • Náklon zádového dílu min. 70 °, Náklon lýtkového dílu min. 9 ° • Bezpečná pracovní zátěž min. 175 kg • 4 kolečka o průměru 100 mm jednotlivě brzděná • Integrované prodloužení lůžka min. o 20 cm • Rošt je vybaven obrubami pro fixaci matrace v jakékoliv poloze • 2 držáky/pouzdro pro umístění hrazdy nebo lampičky • Hrazda s madlem a navíjecím pásem • 3 teleskopicky výsuvné postranice se síťovou výplní, postranice pokrývá 50 % délky ložné plochy, 1 zaslepovací panel • Možnost vyměnit postranice za zaslepovací panel bez použití nářadí • Možnost uživatelské volby a konfigurace počtu a umístění postranic a zaslepovacích panelů na lůžku, a to bez použití nářadí • Postranice i panely uživatelsky demontovatelné bez nutnosti použití nářadí • Minimální zatížení postranice 70 kg • Možnost zajištění/aretace postranic v libovolné poloze – výšce • Výplň postranic v provedení z průhledné, snadno omyvatelné a vyjímatelné síťce z pevného materiálu, v celém ploše jednotlivé postranice, nehledě na výšku vysunutí. Prostor síťky bez horizontálního předělu. • Postranice ve spuštěném stavu nesmí nijak zasahovat pod spodní hranu roštu lůžka • Výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 40 cm | 16 | 0 | 0 | 0
Cena bez DPH |  |  | 0
DPH |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  | 0