## Část 1
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. – pořízení vybavení pro týdenní stacionář v Plzni – Část 3 – Zdravotnické pomůcky
Položka | Specifikace | ks | jed. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
Dvouvrstvý antidekubitní podsedák | Horní vrstva míchaná s gelem pro chladivý účinek Stálost anatomického tvarování podsedáku Nosnost min.120 kg Rozměry 42-45 x 40-42 x 8 cm (š x h x v) Vhodné pro až 4. stupeň dekubitů Potah pratelný na 95 °C, dezinfikovatelný | 3 | 0 | 0 | 0
Třívrstvý bariatrický hybridní antidekubitní podsedák | Horní vrstva míchaná s gelem pro chladivý účinek Vzduchové cely pro nastavení individuální tvrdosti Stálost anatomického tvarování podsedáku Nosnost min.200 kg Rozměry 42-45 x 40-42 x 8 cm (š x h x v) Vhodné pro až 4. stupeň dekubitů (velmi rizikoví pacienti) Potah pratelný na 95 °C, dezinfikovatelný | 2 | 0 | 0 | 0
Systém laterálního náklonu | Automatická antidekubitní pomůcka, snižuje riziko vzniku dekubitů, urychluje léčbu díky laterálnímu polohování klienta na lůžku Zdravotnický prostředek třídy I dle MDR 2017/745 Podložka se systémem vzduchových válců, které umožňují plynulý laterální – boční náklon díky jejich střídavému nafukování a vyfukování Použitelná pro každé lůžko, včetně polohovatelného, v rozmezí šířky 80-120 cm Umístění válců na podložce lze dle potřeby/ šířky lůžka upravit a připevnit pomocí patentů Podložka je použitelná s pěnovou i aktivní vzduchovou matrací Ovládání pomocí panelu na řídící jednotce, jednotka lze zavěsit na čelo lůžka Propojení podložky a jednotky pomocí konektorů Možnost nastavení různého typu náklonu – střídavý náklon, náklon pouze napravo, pouze nalevo. Náklon, který válce umožňují je 23° Možnost nastavení minimálně 3 časových intervalů pro změnu polohy, nejméně 10 min. a maximálně 60 min Tlačítko pauza pro pečovatelský režim – kompletní vypuštění válců na dobu 30 minut Tlačítko alarm při nedostatečném tlaku ve válcích Řídící jednotka vybavena Bluetooth pro získání např. servisních dat pomocí aplikace k tomu určené Podložka je vybavena upevňovacími prvky, které brání posunu na roštu lůžka Systém KPR – rychlé vypuštění válců pro zahájení resuscitace Povolené zatížení podložky minimálně 310 kg Podložka a válce jsou pratelné při 65 °C | 3 | 0 | 0 | 0
Toaletní křeslo bez koleček polstrované | Křeslo je z ocelového rámu, je polstrované a má sklopné područky, je omyvatelné a nenáročné na údržbu. lakovaný ocelový rám odnímatelné opěradlo sklopné područky polstrované područky vyjímatelná polstrovaná sedačka z umělé kůže plastová toaletní nádoba s víkem nosnost min. 120 kg | 5 | 0 | 0 | 0
Toaletní křeslo s kolečky polstrované | lakovaný ocelový rám odnímatelné opěradlo sklopné područky polstrované područky vyjímatelná polstrovaná sedačka z umělé kůže zadní kolečka s brzdou plastová toaletní nádoba s víkem otočné výškově nastavitelné opěrky nohou 4 otočná kolečka - 2 s brzdou (průměr 12,5 cm) Nosnost min. 135 kg | 5 | 0 | 0 | 0
Chodítko s kolečky a sedákem | Hmotnost chodítka max 7 kg Nosnost min. 130 kg Průměr kol cca 12 cm Šířka chodítka (mezi koly) cca 69 cm Šířka chodítka (mezi madly) cca 69 cm Šířka složené chodítka max. 20 cm Výška rozloženého chodítka cca 82-92 cm Výška sedátka od země cca 48-60 cm | 5 | 0 | 0 | 0
Chodítko s nafukovacími koly | Chodítko je vybaveno většími nafukovacími koly pro plynulý pohyb i na nerovném povrchu. Chodítko je vyrobeno z lehkého hliníku a má skládací konstrukci, kvůli skladnosti a přenosnosti. Nastavitelná výška chodítka. Vybaveno sedadlem a opěradlem, které umožňují odpočinek během chůze. Chodítko vybaveno taškou na převoz osobních věcí a držákem na hůl. Vybaveno brzdami Nosnost min. 135 kg Hmotnost max. 12 kg Rozměry sedadla cca 46 x 24 cm Nastavitelná výška cca 85-100 cm | 6 | 0 | 0 | 0
Invalidní vozík typ I. | Invalidní vozík se zesílenou konstrukcí ideální pro bariatrické klienty s vyšší hmotností. Dá se snadno složit. Délka sedu cca 48 cm Délka stupaček 43-57 cm Délka vozíku cca 90 cm Hloubka sedu min. 40 cm Hmotnost vozíku max 28 kg Nosnost min. 200 kg Šířka sedu cca 55 cm Šířka složeného vozíku max. 35 cm Výška sedu od země cca 52 cm Zadní kolečka min. 60 cm | 4 | 0 | 0 | 0
Invalidní vozík typ II. | Délka sedu cca 43 cm Délka stupaček cca 41-56 cm Hloubka sedu min. 40 cm Hmotnost vozíku max 20 kg Nosnost min. 150 kg Šířka sedu cca 50 cm Šířka složeného vozíku max. 27 cm Výška sedu od země min. 49 cm Zadní kolečka min. 60 cm | 7 | 0 | 0 | 0
Extra široka židle do sprchy | Židle do sprchy z hliníkové konstrukce, se sedákem z tvrdého plastu a opěradlem. Nohy mají protiskluzovou úpravu. Nosnost min. 110 kg Šířka min. 80 cm Výška 83-93 cm (nastavitelná) Hloubka min. 60 cm | 1 | 0 | 0 | 0
Rollboard – pomůcka k přeložení klienta | Pro snadné a rychlé přeložení ležícího klienta z postele na postel, transportní lehátko nebo sprchový vozík. Systém, který umožní dvěma osobám bez velké námahy přesunout pacienta. Rozměry 180 x 50 cm Materiál PE Nosnost 350 kg | 1 | 0 | 0 | 0
Hydraulické sprchovací křeslo s nastavitelnou výškou | Nastavitelná výška s funkcí náklonu Minimální výška sedáku: 50 cm Rozsah zdvihu min. 55 cm Nastavitelná poloha opěrky hlavy a podnožek Speciálně tvarovaná základna, která usnadňuje hygienické úkony Sedlo je vybaveno toaletní otvorem a podložní mísou Čtyři otočná kolečka s brzdami Kompaktní rozměry a snadná manipulace Hydraulický pohon Součástí je vyjímatelná podložní mísa Specifikace: Ocelová konstrukce s povrchovou úpravou Průměr koleček: 125 mm Nosnost: 125 kg Hmotnost křesla: 35 kg Minimální výška křesla: 50 cm Rozsah zvedání: 55 cm Náklon sedla: až 30° Nastavení výšky opěrky hlavy: 13 cm Nastavení výšky podnožek: 10 cm | 1 | 0 | 0 | 0
Podpora zad | Ergonomické provedení a podpěry na ruce Rozměry 60 x 60 x 45 cm Materiál polyuretan Pratelné na 40°C | 3 | 0 | 0 | 0
Polohovací křeslo s integrovaným systémem pro převoz klienta | Polohovatelné opěradlo zad a vysouvatelné opěradlo pro nohy pro snadné dosažení ideální relaxační pozice. Funkce podpory při postavení, aby bylo vhodné i pro osoby s potížemi pohybového aparátu (křeslo se při postavení nadzvedne v zadní části). Polohování sedadla je možné bez fyzické námahy díky dvěma motorům, které se ovládají pomocí ovladače. Šířka sedáku 52 cm (tolerance +/- 2 cm) Výška sedu 45 cm (tolerance +/-2 cm) Hloubka sedáku 50 cm (tolerance +/- 3 cm) Celková šířka křesla: 75 cm (tolerance +/- 5 cm) Celková hloubka křesla 80 cm (tolerance +/- 5 cm) Výška křesla po loketní opěrky 60 cm (tolerance +/-3 cm) Celková výška křesla 98 cm (tolerance +/- 3 cm) Délka křesla při kompletním rozložení 160 cm (tolerance +/- 4 cm) Výška křesla při podpoře zvedání min. 145 cm Hmotnost křesla max. 60 kg Nosnost křesla min. 130 kg | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem cena bez DPH: | 0
|  |  |  | DPH 21 %: | 0
|  |  |  | Celkem cena s DPH: | 0