Technická specifikace – Ruční rentgenový fluorescenční spektrometr (XRF)

# Předmět zakázky

Dodávka, instalace a zaškolení ručního rentgenového fluorescenčního spektrometru (XRF) pro pozitivní materiálovou identifikaci (PMI) a nedestruktivní analýzu kovových slitin v rámci kontroly jakosti, výroby a inspekce.

# Minimální technické požadavky

## 1. Obecné požadavky

- Přístroj nové generace s vysokou rychlostí a přesností měření v rozsahu prvků Mg-U.
- Určen pro nedestruktivní analýzu:
  • vysoko-, středně- a nízkolegovaných ocelí (včetně Si, P, S),
  • superslitin,
  • měděných, hliníkových (včetně Mg, Al) a niklových slitin,
  • drahých kovů (Au, Ag, Pt, Pd) dle konfigurace.
- Automatické přiřazení měřeného vzorku k příslušné normě/jakosti (EN, ČSN, DIN, AISI).
- Přístroj dodán plně kalibrovaný na základě fundamentálních parametrů (FP) s empirickou verifikací (CRM).
- Kalibrace doložena certifikátem metrologické návaznosti vystavená entitou s min EN ČSN ISO 9001:2016.
- Požadovaný operační systém přístroje: Linux nebo jiný operační systém přístroje, ale s aktivní neukončenou podporou výrobce operačního systému pro danou verzi.
- Průběžné zobrazování aktuálního detekčního limitu pro všechny kalibrované prvky při každém měření automaticky.

## 2. Konstrukční a odolnostní parametry

- Krytí proti prachu a vodě minimálně IP 54 celého přístroje včetně okénka.
- Testováno dle armádní normy MIL-STD-810G (odolnost proti pádu).
- Ergonomická konstrukce: vyvážená rukojeť, možnost dlouhodobého používání.
- Celková hmotnost přístroje včetně baterie: max. 2,0 kg.
- Schopnost kontinuálně pracovat v rozmezí teplot od -10°C do +50°C bez potřeby odstávek či externího chlazení.
- Přístroj musí mít vestavěný digitální barometr a zcela automaticky jím kompenzovat na změny okolního atmosférického tlaku bez potřeby zásahu uživatele. SW musí uvádět tlak u výsledků.
- Aktivní ochrana detektoru zaklopením v době mimo měření.

## 3. Displej a ovládání

- Barevný dotykový displej min. 4,1“ WVGA LCD, čitelný i na denním světle.
- Ovládání: dotykový displej + hardwarové klávesy (min. ESC + Power).
- Spouštění a ukončování měření: pomocí spouště na rukojeti nebo displeje.
- Doba zapnutí přístroje: max. 30 sekund.
- Možnost uživatelsky nastavit měřící časy samostatně a nezávisle pro fázi těžších a pro fázi lehkých (Al, Mg, Si, P a S) prvků.

## 4. Elektronika a software

- Vestavěný průmyslový počítač s více procesory (DSP a iDPP) pro real-time zpracování signálu.
- Multikanálový analyzátor (MCA DPP) min. 8192 kanálů.
- Software v českém jazyce s možností přepnutí za chodu přístroje do dalších min. 12 jazyků.
- Funkce software:
  • Vyhovuje/Nevyhovuje (Go/No-Go) s numerickým i grafickým vyhodnocením na displeji pro každý prvek.
  • Export výsledků do formátů JSON, CSV a PDF.
  • Přímá kompatibilita s MS Office.
  • Automatické ukládání výsledků do interní paměti (kapacita min. 100 000 měření).
  • Možnost zadání identifikačních údajů ke každému měření.
  • Možnost uživatelské editace knihoven norem přímo v přístroji i na PC.
- Vestavěná knihovna obsahující minimálně:
	  • 250 AISI norem,
	  • 400 EN ČSN norem,
  	  • 300 DIN norem.

## 5. Analytické parametry

- Rentgenová trubice: napětí min. 40 kV, proud min. 200 μA, výkon min. 4 W.
- Filtrace: min. 8 fyzických filtrů rtg s automatickou rotací dle typu materiálu a fáze testu.
- Detektor: SDD s Graphene okénkem a AXON™ technologií (jiné než graphene okénko není přípustné). Detektor musí mít rozlišení ≤ 137eV aby spolehlivě rozlišoval všechny zájmové prvky.
- Automatická interní kalibrace před každým měřením.
- Detekovaný rozsah prvků: Mg – U.
- Typická detekční citlivost: jednotky až desítky ppm.
- Přístroj musí umožňovat analýzu kovových slitin v jediném režimu bez nutnosti ruční volby kalibrace.

## 6. Napájení

- Napájení pomocí Li-Ion baterií se zvýšenou kapacitou.
- Součástí dodávky min. 2 ks baterií s vlastním indikátorem stavu nabití.
- Nabíječka baterií a AC adaptér součástí dodávky.

## 7. Povinné příslušenství

Dodavatel musí dodat přístroj minimálně s následujícím příslušenstvím:
1. Analytický software v českém jazyce.
2. Transportní kufr odolný proti nárazu.
3. USB kabely pro komunikaci s PC.
4. Sada ochranných fólií pro měřící otvor.
5. Kamera vzorku (VGA) – integrovaná, ukládající snímek spolu s výsledky.
6. Panoramatická kamera (min 13 Mpx) – pro dokumentaci vzorků, čtení QR/čárových kódů, automatické ostření.
7. Funkce fokusace na 2 mm – umožňující analýzu malých vzorků (svary, drobné komponenty).
8. WiFi modul – bezdrátový přenos dat do podnikové sítě, možnost živého náhledu měření na mobilním zařízení (včetně android, iOS) – zařízení musí umět fungovat i jako WiFi hot-spot.
9. Pouzdro na opasek pro přenos v terénu.
10.  Software na displeji přístroje umožní real time výpočty ze surových dat uživatelskou modifikaci Python pluginu (v průběhu a ihned po dokončení analýzy automaticky)
11. Součásti dodávky je i SW na PC s OS Win 11 pro online i offline (bez přístroje) práci s výsledky a to jak na ovládání přístroje z PC tak na zpracování dát a spekter včetně možností použití spekter ve formátu EMF (Enhanced Meta File) a provádět i dekonvoluce spekter.
12. podpora přímého ukládání výsledků na USB klíč bez dalšího připojení k PC + možnost přímého ukládání na vyjímatelnou MicroSD kartu (karta součástí dodávky).

## 8. Servis, záruka a školení

- Záruka min. 24 měsíců.
- Autorizovaný servis dostupný na území ČR.
- Dodavatel musí zajistit:
  • kalibraci s certifikátem metrologické návaznosti,
  • instalaci přístroje,
  • zaškolení obsluhy min. 1 den (včetně školení bezpečnosti práce s přístrojem),
  • poskytování náhradního přístroje v případě reklamace/servisu.

Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu popisu současného prostředí zadavatele. Účastník nabídne jakékoli řešení (jakékoli značky), které zajistí kompatibilitu s uvedeným systémem/prostředím.

Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu popisu současného prostředí zadavatele. Účastník nabídne jakékoli řešení (jakékoli značky), které zajistí kompatibilitu s uvedeným systémem/prostředím.

Zadavatel uvádí, že použitím obchodního názvu pouze vymezil minimální standard kvality a není nutné v nabídce uvedený typ dodržet. Účastník nabídne řešení ve srovnatelné kvalitě.

Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu popisu současného prostředí zadavatele. Účastník nabídne jakékoli řešení (jakékoli značky), které zajistí kompatibilitu s uvedeným systémem/prostředím.

Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu popisu současného prostředí zadavatele. Účastník nabídne jakékoli řešení (jakékoli značky), které zajistí kompatibilitu s uvedeným systémem/prostředím.